## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część 1 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Maska z włókniny na blok operacyjny | 60 | 122785
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Wyrób medyczny jednorazowy
2. | Opakowanie max. 60szt
3. | Włóknina o gramaturze min. 20g/m2, min. trzywarstwowa
4. | Hypoalegriczna
5. | Z tasiemkami lub na gumkę, z zakładkami do wyboru zamawiającego
6. | Posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie o długości min. 10-12cm
7. | Wymiary maski: długość min. 17cm; szerokość 9-9,5cm, po rozłożeniu zakładek min. 15,5cm
8. | kolor niebieski lub zielony
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część 2 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Maska z włókniny z szybką | 1 | 45600
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Wyrób medyczny jednorazowy
2. | Opakowanie max. 25szt, zamawiajacy dopuszcza opakowanie 50 szt.
3. | Niejałowy
4. | Gramatura min. 83g/m2
5. | Maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami
6. | Maska z przeźroczystą, antyrefleksyjną i nie zachodzącą parą osłona na oczy
7. | Posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie
8. | Hypoalergiczna
9. | Wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym
10. | Odporna na przesiąkanie min. 120 mmHg
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część 3 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Półmaska filtrująca typu hepa FFP3 | 1 | 115000
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Wyrób medyczny jednorazowy
2. | Środek ochrony indywidualnej
3. | Pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie
4. | Niejałowy
5. | Z dwiema tasiemkami
6. | Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥98%
7. | Z osłoniętym zaworem wydechowym do ochrony użytkowników przed zanieczyszczeniami, cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i aerozolami
8. | Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową
9. | Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy
10. | Posiadająca miękką piankę nosową i gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część 4 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną | 1 | 95710
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Wyrób medyczny jednorazowy
2. | Pakowany w kartonik, max. 100 szt
3. | Niejałowy
4. | Wykonany z włókniny wiskozowej, lub wiskozowo-poliestrowej lub spunlace i polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2
5. | Taśma przeciwpotna wiskozowo- poliestrowa wokół głowy, wydłużona część tylna ze ściągaczem lub gumką
6. | Brak gumki w części przedniej zapewniający komfort noszenia
7. | Bez wymagań kolorystycznych
8. | wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część 5 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki przedłużony | 1 | 34410
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Wyrób medyczny jednorazowy
2. | Pakowany w kartonik, max. 100 szt
3. | Niejałowy
4. | Wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2
5. | Wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
6. | Bez wymagań kolorystycznych
7. | wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część 6 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki | 1 | 48920
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Wyrób medyczny jednorazowy
2. | Pakowany w kartonik, max. 100 szt
3. | Niejałowy
4. | Wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2
5. | Wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
6. | Bez wymagań kolorystycznych
7. | wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
załącznik nr 2 do Zapytania
Część 7
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Fartuch z włókniny | 1 | 403610
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Wyrób medyczny jednorazowy
2. | Opakowanie max. 50szt
3. | Niejałowy
4. | Włóknina o gramaturze min. 28g/m2, o dużej odporności na zrywanie
5. | Kolor zielony lub niebieski
6. | Długi rękaw bez mankietów lub wykończony nieuciskającą gumką lub z mankietem, wiązany w pasie i przy szyi
7. | Rozmiar: XXL lub uniwersalny
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część 9 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny do długich procedur, ze wstawkami od wewnątrz | 1 | 90600
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny do standardowych procedur, bez wstawek | 1 | 93600
| Wymagania i parametry graniczne dot. poz. 1 |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Wyrób medyczny jednorazowy
2. | Pakowany indywidualnie
3. | Sterylny
4. | Wykonany z lekkiej, przewiewnej i oddychającej włókniny min. SMS lub SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2
5. | Wyposażony w nieprzemakalne wstawki od wewnątrz z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha - min. 33 g/m2, rękaw - min. 38 g/m2; wszystkie szwy wykonane techniką ultradzwiękową zapewniające pełną barierowość
6. | Odporność na przenikanie cieczy min. 33cm H2O - fartuch oraz w obszarze wzmocnionym min. 123 cm H2O przód i min. 165 cm H2O rękaw
7. | Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację
8. | Fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep lub taśmę samoprzylepną
9. | Ergonomiczny mankiet przylegajacy do ciała | Ergonomiczny mankiet przylegajacy do ciała | Ergonomiczny mankiet przylegajacy do ciała | Ergonomiczny mankiet przylegajacy do ciała | Ergonomiczny mankiet przylegajacy do ciała
10. | Opakowanie folia-papier z min. dwiema etykietami samoprzylepnymi lub etykietą dzieloną oraz kodem paskowym. Listki do otwierania opakowania o szerokości min. 1 cm na całym krótszym brzegu opakowania
11. | Łatwość otwierania opakowania, podczas otwierania opakowanie nie może ulegać rozrywaniu
12. | Niski poziom pylenia1,8-2,6 (przód)/1,6-2,6 (rękaw) log10 (liczby cząstek), w części mniej krytycznej1,8-2,61 log10 (liczby cząstek)
13. | Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min. 125/125 kPa
14. | Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie
15. | Rękaw typu reglan lub wygodny prosto wszyty rękaw
16. | Dopuszcza się fartuchy z oznaczeniem innym niż podano (M, L, LL, XL, XLL), jeżeli mieszczą się w podanych rozmiarach
| Wymagania i parametry graniczne dot. poz. 2 |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Wyrób medyczny jednorazowy
2. | Pakowany indywidualnie
3. | Sterylny
4. | Wykonany z lekkiej, przewiewnej i oddychającej włókniny min. SMS lub SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2
5. | Odporność na przenikanie cieczy min. 33cm H2O
6. | Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację
7. | Fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep lub taśmę samoprzylepną z możliwością regulacji
8. | Indywidualne oznakowanie rozmiaru,nadrukowane, naklejone lub wszyte na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem
9. | Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi lub etykietą dzieloną oraz kodem paskowym. Listki do otwierania opakowania o szerokości min. 1cm na całym krótszym brzegu opakowania
10. | Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru lub serwety włókninowej, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk
11. | Niski poziom pylenia 1,9-2,5 log10 (liczby cząstek)
12. | Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min. 139/125 kPa
13. | Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie
14. | Rękaw typu reglan lub wygodny prosto wszyty rękaw
15.. | Dopuszcza się fartuchy z oznaczeniem innym niż podano (M, L, LL, XL, XLL), jeżeli mieszczą się w podanych rozmiarach
rozm. M: długości: A 110-125cm, C 60-74cm, D 52-65cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi min.70-83cm
rozm. L: długości: A 115-130cm, C 63-76cm, D 54-72cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 75-83cm
rozm. LL lub XL: długości: A 125-151cm, C 63-78cm, D 54-80cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 81-89cm
rozm. XL: długości: A 127-151cm, C 68-78cm, D 54-86cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 81-89cm
rozm. XLL lub XXL: długości: A 138-160cm lub 165-175cm, C 70-85cm, D 56-90cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 84-93cm
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część 9 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne syntetyczne rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 1 | 250876
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Syntetyczne
2. | Neoprenowe lub poliizoprenowe
3. | Sterylne
4. | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5. | Opakowanie zbiorcze max 50 par rękawic
6. | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców
7. | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
8. | Grubość rękawicy na palcu nie więcej niż 0,21 mm dla rękawic neoprenowych i nie mniej niż 0,27 mm dla rękawic poliizoprenowych
9. | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat .III i wyrób medyczny klasy II a
10. | Zgodne z normą EN 455-1; EN 455-2;EN 455-3, EN 455-4,
11. | Zgodne z normą EN 420
12. | Długość minimalna rękawicy 270 mm dla każdego rozmiaru
13. | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
14. | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
15. | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie
16. | Mankiet rolowany lub prosty z listwa adhezyjną
17. | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1 z informacją podaną na opakowaniu zbiorczym
18. | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 10N
19. | Przenikanie substancji chemicznych i cytostatykó zgodnie z normą EN 374
20. | Otwieranie opakowania jednostkowego - umożliwiajace bezpieczną podaż rękawicy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część 10 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Kombinezon typu TYVEK kategoria III. Kombinezon z kapturem, który zaprojektowany jest w sposób zapewniający szczelne przyleganie do maski twarzowej. Samoprzylepna patka zakrywająca zamek błyskawiczny oraz samoprzylepna patka pod brodą. Gumka w tunelu przy mankiecie rękawów i nogawek oraz wokół kaptura. Elastyczna pętelka na kciuku. | 1 | 131255
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Typ 5, typ 4-B EN 14126, EN 1073-2* Klasa 2
2. | Opcja ze skarpetami szczelnie połączonymi z nogawkami
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 11 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Gogle ochronne z przezroczystą, wytrzymałą szybką z powłoką utwardzająca i zapobiegającą parowaniu. Dopasowuje się do kształtu twarzy. Szeroki, regulowany pasek, wymienne szybki. | 1 | 37465
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa zawarte w Artyukule 10 Derektywy Wspólnoty Europejskiej 89/686/EEC
2. | Oznaczone znakiem CE
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 12 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Przyłbica ochronna. Tarcza ochronna przyłbicy, pasek przytymujący z pianką, dwa pokrętła mocujące, taśma elastyczna. Mocowanie za pomocą pokręteł do paska przytymującego oraz gumki, która pomoga w dopasowywaniu rozmiaru maski do kształtu głowy. Ewntualnie wersja przyłbicy ochronnej z inną formą mocowania do głowy. Zakrywająca nos i usta. Wielorazowa. | 1 | 21690
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Oznaczone znakiem CE
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 13 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Wysokie ochraniacze foliowe na obuwie do kolan z gumką, trwałe, wykonane z najwyższej jakości materiałów. | 1 | 140280
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 14 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Mydło do higieniczngo mycia rąk. Opakowanie pasujące do dozownika bezdotykowego typu Goyo TFX 1200 ml | 1 | 5705
2. | Mydło do higieniczngo mycia rąk antybakteryjne 5 L | 1 | 3480
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Poz 1 – zawiera środki nawilżające
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część 15 | [6 empty] | Załącznik nr 2 | do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat trójenzymatyczny zawierający amylazę, proteazę, lipazę i polihexanid, w postaci piany, do nawilżania i dezynfekcji wstępnej narzędzi chirurgicznych. Opakowanie od 750 ml do 1 l. Wyrób medyczny. | 750ml | 1272
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby (drożdżaki) , czas efektu bójczego maks. 5 min - bakterie, grzyby, prątki, wirusy; czas efektu bójczego maks 120min
2. | Nie może powodować uszkodzenia dezynfekowanych wyrobów
3. | Preparat powinien umożliwiać przechowywanie narzędzi minimum do 72 h
4. | Nie może powodować korozji wżerowej
5. | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i instrukcję użycia - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część 16 | [6 empty] | Załącznik nr 2 | do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość opakowań zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat, płyn do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych wyrobów medycznych i sprzętu szpitalnego, co najmniej jedna substancja czynna z grupy alkoholi. Opakowanie ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny. op. 0,5-1l | 1l | 15290 op
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: Bakterie, grzyby (minimum C. Albicans), wirusy,prątki (Minimum: HBV, HCV, HIV,), czas osiągnięcia efektu bójczego: max. 1 min., dla Adenowirus czas osiągnięcia efektu bójczego: max. 2 min
2. | Bez zawartości aldehydów
4. | Nie może zostawiać smug, osadów, klejenia powierzchni.
5. | Deklaracja zgodności CE
6. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 17
| Część 17 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2 do Zapytania
….........................
pieczątka firmy
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość opakowań zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa, | Producent, Kraj
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na alkohole w tym: głowic usg, monitorów, inkubatorów, respiratorów, powierzchni z pleksi i tworzyw sztucznych, gwarantujący bezpieczeństwo dla dezynfekowanych wyrobów, wyrób medyczny, butelka ze spryskiwaczem 0,75-1l. | 1l | 3340
Razem:
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby(minimum C. Albicans), wirusy (Minimum: HBV, HCV,HIV, wirusy bezotoczkowe), czas efektu bójczego: maks. 2 min.
2. | Bez zawartości alkoholi i aldehydów.
3. | Preparat nie może pozostawiać osadów i smug, klejenia powierzchni.
4 | Preparat musi mieć w składzie co najmniej dwie substancje czynne: z grup czwartorzędowych soli amoniowych i/lub amin i/lub pochodnych amin, w celu zapobiegania powstawania szczepów opornych.
5 | Deklaracja zgodności CE
Uwagi
Instrukcja użycia – dostarczyć z pierwszą dostawą
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 18 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, płyn lub żel. Zawartość alkoholu co najmniej 70% Opakowanie 500ml z pompką | 1 | 20370
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 19 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, płyn lub żel. Zawartość alkoholu co najmniej 70% Opakowanie 700ml do dozownika typu sterisol | 1 | 10800
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 20 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zapytania
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, płyn lub żel. Zawartość alkoholu co najmniej 70% Opakowanie 1000ml do dozownika typu dispenso | 1 | 9020
….......................................
podpis osoby uprawnionej